## 填写说明
1、每个程序包输出一份《程序版本变更记录表》；
2、存放位置：与升级包存放至同一个目录内，如右图所示
3、文档命名规则：4G智能数据采集终端W6100V_程序版本变更记录表_20170425；蓝色字体部分为程序名称，红色字体部分为变更日期，根据实际内容更改；
4、变更记录表内带星号的为必填项，
5、发布人填写此表格；存放到SVN质控目录下为发布过程；
填写程序版本号，如下所示
填写程序名称，要求与程序包命名相同；
1、此项为必填项，不可填写‘无’
2.根据变更内容实际填写，尽量写详细，便于可追溯；
1、此项为必填项；
2、类别为可选，选项可以根据实际情况增加；
3、具体说明必须填写
1、此项为必填项，不可填写‘无’；
2、类别为可选，选项可以根据实际情况增加；选项说明：
自然消耗：库存旧版本可以与新版本兼容使用；
强制性替换：为旧版本与新版本不能兼容使用，且库存产品需要进行更换；
特殊应用：无特指，如有特殊情况需要将特殊情况在具体说明内写清楚；
3、具体说明必须填写，从技术角度说明旧版本的库存是否需要重新升级，以及对于售后品的处理意见；
1、此项为必填项，不可填写‘无’；
2、根据本次版本变更内容识别相应的测试规程是否需要更新，并一同进行交付；
1、此项为必填项，不可填写‘无’；
2、A类变更产品/项目经理必须审批；B类变更为部门主管以上审批；

## 程序版本更新记录表
程序版本更新记录表
序号 | 软件/程序名称 | 版本号※ | 更改原因※ |  | 更改内容阐述※ | 发布日期 | 开发人 | 测试人 | 发布/审批人 | 备注
|  |  | 更改类型 | 具体说明
1 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.100.20240303.hex | 100.20240303 | 项目升级 | 根据需求新增固件初始版本 | 完成需求功能，生成初始版本 | 2024-03-03 | 邓亨礼
2 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.101.20240317.hex | 101.20240317 | 功能优化 | 修改测试问题与新增界面 | 1、修改湿度校准处理，显示值=实测值-校准值。实测值<校准值时显示值=0 2、增加高级配置界面 3、相对湿度 和 绝对湿度转换 4、增加pt100-1温度采集，联动控制加热棒，大于80°时，关闭加热棒（D_OUT2）；小于70°时开启加热棒 5、按最新原理图调整端子对应关系 | 2024-03-17 | 邓亨礼
3 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.101.20240318.hex | 101.20240318 | 功能优化 | 修改测试问题 | 修改测试问题： 1、PT100管脚与串口管脚冲突，导致温度采集不到 2、反吹气压力模拟量采集不对 3、湿度校零处理 4、湿度绝对湿度范围限制 | 2024-03-18 | 邓亨礼
4 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.101.20240328.hex | 101.20240328 | 功能优化 | 功能完善 | 1、在主界面中增加湿度频率显示 2、增加B类型湿度采集 | 2024-03-28 | 邓亨礼
5 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.102.20240330.hex | 102.20240330 | 功能优化 | 功能完善 | 1、湿度频率-湿度分段值可通过modbus设置 2、调整动压-风速计算，小于0.5Pa为0，0.5Pa到1Pa为0到0.5随机值，1Pa以上正常计算 3、远程调试，解决以下问题：串口不能通讯、反吹气压力计算、压力界面显示单位与modbus不一致 | 2024-03-30 | 邓亨礼
6 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.103.20240425.hex | 103.20240425 | 功能优化 | 功能完善 | 1、修改DAC输出补偿不起作用问题 | 2024-04-25 | 邓亨礼
7 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.104.20240722.hex | 104.20240722 | 功能优化 | 功能完善 | 1、去掉主界面反吹压力显示 2、去掉设备状态菜单选项 | 2024-07-22 | 邓亨礼
8 | RY-T01.CONTROL.JTAG.BZ.105.20240723.hex | 105.20240723 | 功能优化 | 功能完善 | 1、压力传感器采集设置为32768x过采样 | 2024-07-23 | 邓亨礼
否
否
否
否
否
否
否
否